1
3
6
7
8
9
10
11
14
16

1.Základné pojmy, stratégia merania.

Meranie je proces zberu, prenosu a spracovania informácie o meranej veličine s cieľom získať kvantitatívny výsledok jej porovnaním so zvolenou stupnicou, alebo jednotkou veličiny v tvare vhodnom pre ďalšie použitie človekom, alebo strojom.
1. Prostriedky merania - sú to meracie prístroje s príslušenstvom a pomocné zariadenia.
2. Metódy merania - sú to spôsoby, súhrny pracovných postupov pri meraní.
3. Merané veli
iny a ich jednotky - sú pojmy popisujúce javy, stavy telesa a látky.
4. Podmienky merania - sú hodnoty iných (tzv. rušivých) veli
ín zú
astnených na meraní.
5. Človek (alebo zariadenie) - je realizátorom merania a užívateľom jeho výsledkov.
Metódy merania tvoria principiálnu časť merania.
1. Priame meracie metódy, pri nich sa hodnota veli
iny získava priamo.
2. Nepriame meracie metódy, pri nich sa hodnota meranej veli
iny získava meraním iných
veli
ín, ktoré sú funk
ne viazané s meranou veli
inou.
Merania podľa ú
elu môžeme rozdeliť na:
Výskumné meranie - overujú sa ním teoretické závery a vedecké hypotézy.
Vývojové meranie - overujú sa ním novo vyvinuté prístroje a zariadenia.
Prevádzkové meranie - zisťuje sa ním funk
nosť zariadenia v prevádzke.
Výukové meranie - u
í sa ním princípom merania a stratégii merania.
Overovacie meranie - je meranie, ktorým sa overujú meracie prístroje.

Stratégia merania je spôsob uskuto
nenia merania s cieľom
o najlepšie využiť materiálové,
finan
né a pracovné podmienky. Môžeme ju rozdeliť na štyri
asti:
1. Voľba optimálnej metódy merania a jeho príprava.
2. Realizácia meracieho zapojenia.
3. Vlastné meranie.
4. Vyhodnotenie nameraných hodnôt.
1) Voľba optimálnej metódy merania :
a) Druh meranej veli
iny a jeho veľkosť.
b) Časový priebeh meranej veli
iny.
c) Požiadavky na presnosť.
d) Zaťažiteľnosť meraného objektu.
e) Opakovateľnosť merania.
f) Úroveň rušivých vplyvov.
g) Dostupnosť a cena meracích prístrojov a príslušenstva.
2) Realizácia meracieho zapojenia
a) Zaobstaranie meracích prístrojov, pomocných zariadení a spojovacích vodi
ov.
b) Preskúšanie funk
nej schopnosti meracích prístrojov a príslušenstva resp. ich overenie .
c) Usporiadanie meracích prístrojov a pomocných zariadení na pracovnom stole prihliadajúc
na;
- dostupnosť pri od
ítaní meraných hodnôt
- ich rušenie vonkajšími vplyvmi
- ich vzájomné rušenie
- dostupnosť regula
ných prvkov
- celkovú prehľadnosť a zásadnú podobnosť so schémou zapojenia
d) Zapojenie všetkých meracích prístrojov a zariadení podľa schémy zapojenia.
e) Kontrola nastavených rozsahov meracích prístrojov (max.), regula
ných prvkov (min.)
a správnosti zapojenia meracej zostavy.

3) Vlastné meranie
a) Zapojenie meracej aparatúry na zdroje elektrickej energie.
b) Od
ítanie (pozorovanie) resp. záznam nemeraných hodnôt. (Ak sa nejedná o automatickú
meraciu aparatúru, je dôležitá
asová synchronizácia pri od
ítaní hodnôt nezávislej
a závislých veli
ín. Dávame dôraz na jednozna
nosť záznamu.
c) Odpojenie zdrojov elektrickej energie, vyhotovenie zoznamu použitých prístrojov,
rozpojenie obvodu a uloženie jednotlivých sú
astí meracej zostavy.
4) Vyhodnotenie nameraných hodnôt.
a) Výpo
et hodnôt meraných veli
ín z od
ítaných výchyliek meracích prístrojov.
b) Stanovenie presnosti merania resp. najpravdepodobnejšej nameranej hodnoty.
c) Výpo
et ďalších štatistických charakteristík.
d) Výpo
et požadovanej veli
iny z viacerých nameraných veli
ín.(nepriame meranie )
e) Znázornenie nameraných funk
ných závislostí graficky.
Vyhodnotenie nameraných hodnôt uskuto
níme na ru
nej kalkula
ke resp. grafické
znázornenie na milimetrovom papieri alebo samo
inným po
íta
om prípadne s tla
iarňou
i
zapisova
om.

3.Sústava veličín a ich jednotiek SI .

Sústava SI bola u nás zavedená v roku 1962 normou ČSN 01 1300 s názvom "Zákonné měřící jednotky". Teraz platná norma je vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
íslo 206 z roku 2002.
ÚNMS SR Zákonné meracie jednotky, STN ISO 31-0-01 1301 Veličiny a jednotky, všeobecné zásady
STN ISO 31-5-01 1301 Veličiny a jednotky, Elektrina a magnetizmus
V rámci sústavy jednotiek SI z hľadiska vzájomnej súvislosti respektíve nadväznosti bolo dohodnuté delenie veli
ín do troch skupín:
1. Základné veli
iny.
2. Doplnkové veli
iny.
3. Odvodené veli
iny.

1.Základné veli
iny sú tie, ktoré boli uzákonené ako pôvodné pre všetky oblasti fyziky ,
sú to:
Oblasť použitia	Názov veličiny	Označenie	Názov jed.	Označ. Jed.	Platná def.	Chyba reprodukvateľnosti
mechanika	dlžka	l	meter	m	1983	10-9
	hmotnosť	m	kilogram	kg	1889	10-9
	čas	t	sekunda	s	1967	10-11
elektrotechnika	elektrický prúd	I	ampér	A	1948	10-6
termodynamika	termod. teplo.	T	kelvin	K	1967	10-3
optika	intenzita svet.	Js	candela	cd	1979	10-3
chémia	látkové množ.		mol	mol	1971

Skratky veli
ín sa píšu k u r z í v o u , skratky jednotiek s t o j a t ý m písmom..

1 ampér je intenzita elektrického prúdu, ktorý pri stálom prietoku dvoma rovnobežnými, priamymi vodi
mi zanedbateľného kruhového prierezu, uloženými vo vákuu 1 meter od seba vyvolá medzi nimi silu 2.10-7 N na l m ich spolo
nej dĺžky.

2. Doplnkové veli
iny – sú dve a sú to uhly. Rovinný uhol α, ß, γ ... radián (rad), priestorový
uhol, Ω	steradián Sr. ( Radián je rovinný uhol, pri ktorom dĺžka oblúku sa rovná jeho polomeru.
Steradián je priestorový uhol, pri ktorom plocha guľovej výse
e sa rovná kvadrátu jej polomeru).
3. Odvodené veli
iny – sú všetky ostatné veli
iny. Medzi odvodenými jednotkami je takzvaný
vzťah koherentnosti, t. j. prevodový sú
initeľ medzi základnými, doplnkovými a odvodenými
jednotkami je vždy 1.
Z pohľadu absolútnej veľkosti sú jednotky: 1. Hlavné 2. Násobené alebo diel
ie.
Hlavné jednotky sú všetky základné a doplnkové jednotky a od nich odvodené s prevodovým
sú
initeľom 1. Názov týchto jednotiek sa tvorí z názvu hlavnej jednotky a príslušnej predpony,
ktorá je uvedená v nasledovnom prehľade. ( Výnimku tvoria jednotky hmotnosti, kde je základ
slova gram a predpony platia pre
íslo i´ = i – 1). Používať dva a viac prípon sú
asne je neprípustné.
Násobné a diel
ie sú tie jednotky, pre ktorých rozmer (dimension) d´ platí:

{d´} = {dh}.103i
Kde dh je rozmer hlavnej jednotky a i je celé
íslo. Pre násobné jednotky i >0 pre diel
ie i<0.

i			i
-8	y	yokto	8	Y	yotta
-7	z	zepto	7	Z	zetta
-6	a	atto	6	E	exa
-5	f	femto	5	P	peta
-4	p	piko	4	T	tera
-3	n	nano	3	G	giga
-2	μ	mikro	2	M	mega
-1	m	mili	1	k	kilo

Tie násobné a diel
ie jednotky, ktoré nespĺňajú uvedený vzťah (0.7) o ich rozmere, nepatria síce do sústavy SI, ale môžu patriť k uzákoneným jednotkám, ktoré môžu byť:
Kombnáciu viacerých predpôn respektíve ich skratiek nie je povolené používať.Napr. nemôže
byť milimikroampér ale je to nanoampér .
a, vedľajšie jednotky(násobne jednotky
asu: min., hod., deň, týždeň, mesiac, rok)
b, špeciálne jednotky(oblasť medzinárodných stykov: astronómia, námorníctvo)
c, do
asné jednotky (g, ha, cm – miestne zaužívanie)

6.Číslicové voltmetre.

Číslicové voltmetre (ČV) spolu s analógovo-
íslicovými prevodníkmi (AČP) tvoria základnú skupinu ČMP merajúcich amplitúdu resp. úroveň elektrických veli
ín. ČV a AČP (ďalej len ČV) triedime do viacerých skupín podľa dvoch hľadísk:
1. Podľa druhu meraného napätia.
1. Jednosmerného.
2. Striedavého.
3. Impulzného.

2. Podľa spôsobu prevodu meraného napätia na
íslicový ekvivalent.
1. Číslicový voltmeter s medziľahlým prevodom napätia na
asový interval
Signál "spúšťanie" uvedie do
innosti riadiace zariadenie RZ, ktoré vynuluje s
ítacie zariadenie
SČ a zároveň spustí generátor GLN napätia UL lineárne stúpajúceho s
asom. Napätie UL sa privádza na porovnávacie zariadenie PZ1 a PZ2. V
ase, keď napätie UL má nulovú referen
nú hladinu, porovnávacie zariadenie PZ1 vyšle impulz, ktorým otvorí kľú
 K. Signály z generátora etalónovej frekvencie GEF od toho okamihu prechádzajú kľú
om (hradlom) na s
ítacie zariadenie.
V
ase, keď napätie UL dosiahne hodnoty meraného napätia Ux porovnávacie zariadenie PZ2 vyšle
impulz, ktorým sa kľú
 uzavrie. Po
et impulzov, ktoré prešli kľú
om na s
ítacie zariadenie je
úmerný
asu vymedzenému obidvoma porovnávacími zariadeniami a ten je úmerný meranému
napätiu Ux. Medzi po
tom impulzov, ktoré indikuje
íslicová stupnica zariadenia a meraným
napätím bude teda lineárna funk
ná závislosť. Voľbou vhodnej frekvencie generátora potom je
možné dosiahnuť, že po
et indikovaných impulzov na stupnici sa
íselne rovná meranému napätiu,
vyjadrenému v jeho jednotkách. Tento funk
ný princíp je relatívne ľahko realizovateľný, a preto

asto používaný. Rýchlosť prevodov (meraní) za sekundu dosahuje hodnoty niekoľko tisíc,
presnosť merania asi 0,1%.

RZ – riadiace zariadenie (mikroprocesor)
SČ – sčítacie zariadenie (číslicová pamäť)
GLN – generátor lineárneho napätia
PZ1 a PZ2 – porovnávacie zariadenie (elektrický komparátor)
K – kľúč (základný kombinačný obvod AND, OR)
GEF – generátor etalónovej frekvencie
Spúšťací impulz – môže byť generovaný manuálne (jednotlivo) alebo vstavaným nastaviteľným generátorom opakovacích impulzov.

Číslicový voltmeter integrujúci
Pôsobením signálu "spúšťanie" riadiace zariadenie RZ vynuluje s
ítacie zariadenia SČ a
spustí do
innosti generátor etalónového
asového intervalu GEČI, ktorý svojim signálom otvorí na
as T kľú
 K1. Po
as intervalu T dostáva sa na kľú
 K1 merané napätie Ux a na vstup integrujúceho zosilňova
a IZ, následkom
oho výstupné napätie Uv lineárne narastá.
Po uplynutí
asového intervalu T generátor etalónového
asového intervalu uzavrie kľú
 K1 a otvorí kľú
e K2 a K3. Na vstup integrujúceho zosilňova
a sa cez kľú
 K2 dostáva etalónové napätie U0 s opa
nou polaritou akú má napätie Ux. Napätie na výstupe integrujúceho zosilňova
a za
ne lineárne s
asom klesať a sú
asne cez kľú
 K3 za
ínajú prechádzať na s
ítacie zariadenie impulzy z generátora etalónovej frekvencie GEF. V okamihu, keď
výstupné napätie z integrujúceho zosilňova
a dosiahne nulovú hodnotu, signál porovnávacieho zariadenia PZ uzavrie kľú
 K2, K3. Ako je zrejmé z popísaných funkcií
jednotlivých blokov a z nazna
eného
asového priebehu na obr. je dodržaná lineárna závislosť medzi vstupným napätím Ux na ČV a medzi údajom s
ítacieho zariadenia, takže tento pri vhodných parametroch funk
ných blokov môže byť po
tom jednotiek meraného napätia. Tieto ČV sa
asto používajú hlavne na meranie malých napätí a dosahujú presnosť merania 0,01%.

RZ – riadiace zariadenie
SČ – sčítacie zariadenie
GEČI – generátor etalónového časového intervalu
K1,K2,K3 – kľúče
GEF – generátor etalónovej frekvencie
IZ – integrujúci zosilňovač
PZ – porovnávacie zariadenie

7.Univerzálne číslicové meracie prístroje.

 Názvom ¨ univerzálne
íslicové meracie prístroje ¨ sa ozna
ujú tie ČMP, ktoré
okrem napätia merajú aspoň jednu ďalšiu odvodenú elektrickú veli
inu. Patria sem
íslicové
voltohmmetre (merajú aj el. odpor),
íslicové voltampérmetre ( merajú aj el. prúd),

íslicové multimetre (merajú el. napätie, prúd a odpor) a
íslicové wattmetre (merajú el.
napätie, prúd, prácu a výkon el. prúdu, cos φ).

1.Voltohmeter s mostíkovým obvodom má principiálne usporiadanie mostíkovej

asti. Mostík je napájaný zdrojom o napätí U a sú v ňom zapojené meraný odpor Rx , presný odpor R a regulovateľné odpory Rp a Rs. Obidva regulovateľné odpory sú diskrétne meniteľné, pri
om odpor Rp slúži na prepínanie rozsahov merania Rx.
Okamih rovnováhy v mostíku ur
uje ČV, ktorý je pripojený na diagonále mostíka. Hodnota
napätia zdroja sa volí s ohľadom na rozsah prístroja. Výslená hodnota meraného odporu bude
daná známym vzťahom z Wheatstoneovho mostíka Rx = R* Rp/Rs Rx*R=Rp*Rs

2. Voltohmmeter s prevodom odporu na napätie využívajú vo svojej funkcii opera
ný zosilňova
 OZ s veľkým zosilnením

{U} rsub {v} =- {{R} rsub {x}} over {R} .U

kde Uv je výstupné napätie, U je napájacie napätie, R presný odpor a Rx meraný odpor.
Ak U a R sú konštantné, je výstupné napätie úmerné meranému odporu. Toto napätie meria
potom voltmetrová
asť prístroja. Odporom R sa menia rozsahy. Napäťový zdroj (U) musí
mať stabilizovanú hodnotu,
o je ovšem proti mostíkovému usporiadaniu ČV nevýhoda.
Presnosť lepšia ako 0,1%.

3. Číslicový voltampérmeter s priamym prevodom prúdu na napätie využíva ako prevodník normálový odpor pre odpovedajúce napätie, ktoré meria voltmetrická
asť platí U = Ix * R

4. Číslicový voltampérmeter využívajúci spätnú väzbu v zapojení s opera
ným zosilňova
om pre transformáciu meraného el. prúdu Ix na elektrické napätie U platí vzťah
U = - Ix R.

5. Číslicové wattmetre

P= {1} over {T} int from {0} to {T} {p.dt} = {1} over {T} int from {0} to {T} {u.i.dt} = {1} over {n} sum from {i=1} to {p} {{u} rsub {i}} . {i} rsub {i}

Na vstup wattmetra do sníma
a napätia (S1 ) a do sníma
a prúdu (S2 ) sa privádza napätie a prúd, ktorých sú
in chceme merať. Vo vzorkova
och ( V1, V2 ) sa uskuto
ní kvantovanie obidvoch veli
ín podľa
asu. V analógovo-
íslicových prevodníkoch ( AČ1, AČ2 ) sa vykoná kvantovanie podľa hladiny. Takto získané dvojice
ísel sa vynásobia v aritmetickej jednotke (AJ ) a zároveň sa výsledky týchto sníma
ov s
ítavajú po dobu vymedzenú riadiacim zariadením ( RZ). Ak sa jedná o meranie výkonu s periodickým
asovým priebehom, bude sa táto doba rovnať dĺžke periódy, alebo jej celistvým násobkom.
V prípade neperiodického priebehu prúdu bude táto daná pomocným signálom v dĺžke trvania
1 s. Pri meraní výkonu jednosmerného prúdu bude sta
iť odber jednej dvojice veli
ín, prípadne meranie opakovať s veľmi nízkou frekvenciou. Podľa spôsobu s
ítavania ( doby s
ítavania) sa výsledný po
et impulzov ešte upraví v aritmetickej jednotke a potom postupuje na s
ítacie zariadenie ( SČ), ktoré napokon indikuje meraný výkon. Vlastný pokyn k meraniu dávame spúšťacím impulzom do riadiaceho zariadenia, ktoré vynuluje s
ítacie indika
né zariadenie a uvedie aritmetickú jednotku do
innosti.

8.Číslicové merače frekvencie.

Riadiace zariadenie RZ na spúšťací impulz vynuluje s
ítacie zariadenie SČ a uvedie do
innosti pomocné zariadenie POZ, ktoré spo
ítava impulzy z generátora etalónovej frekvencie GEF a takto odmeriava
as. Dĺžka
asu je voliteľná v dekadických násobkoch 1s a podľa nej POZ otvára kľú
 K. Napätie o meranej frekvencii sa v tvarova
i T zmení na obdĺžnikové impulzy, ktoré vo zvolenom
asovom intervale prechádzajú cez kľú
 a spo
ítavajú sa v s
ítacom zariadení. Pre
as 1s je na stupnici indikovaná meraná frekvencia. V obecnom prípade meraná frekvencia nie je celistvá hodnota a spo
ítaním posledného obdĺžnikového impulzu ( ktorý ešte nedoznel ), dopúšťa sa
íta
 chyby, ktorá je ohrani
ená hodnotou +1/fx. Táto hodnota môže pri nízkych frekvenciách predstavovať veľkú relatívnu chybu merania,
o by pri použití tak presného meracieho prístroja bolo neúnosné. Ak si
stanovíme hranicu prípustnej chyby merania na hodnotu napr. 0,1%, musí mať meraná frekvencia hodnotu: f x ≥ 1/ δx ≈ 1/ 0,001 ≈ 1000 Hz. Pre meranie nižších frekvencií používame
íta
 v režime „meranie dĺžky periódy“.

T – tvarovač
K – kľúč
SČ – sčítacie zariadenie
POZ – pomocné zariadenie
GEF – generátor etalónovej frekvencii
RZ – riadiace zariadenie

9.Chyby merania – ich definícia a eliminácia.

V meraní rozoznávame v zásade dve kategórie chýb. Prvú kategóriu tvoria chyby, ktorými sa nameraná hodnota líši od skuto
nej. Druhu kategóriu tvoria chyby v zmysle odchýlky od
ideálnej (lineárnej) závislosti medzi vstupnou a výstupnou veli
inou.

1. Podľa fyzikálneho rozmeru je :
absolútna chyba (rozmer meracej veli
iny)
ΔX = X – X´

relatívna chyba (bez rozmerná)
δX´ = ΔX/X´≈ ΔX/X

kde X je nameraná - nepresná a X´ presnejšia hodnota.
2. Podľa vzťahu ku skuto
nej hodnote je :
skuto
ná chyba
ΔX* = X – X*	δ x* = ΔX* / X* ≈ ΔX*/ X

zdanlivá chyba
ΔX = X – Xa	δ x = ΔX / Xa	{X} rsub {a} = {1} over {n} sum from {i=1} to {n} {{X} rsub {i}}

kde X* je skuto
ná a Xa je zdanlivá (konven
ne správna hodnota).

3. Podľa povahy (pôvodu) rozoznávame :
omyl (o) – je chyba, ktorú spôsobuje obsluha
systematickú chybu (s) – spôsobuje ju nedokonalá metóda merania, nesprávny merací
prístroj rovnaká znamienka hodnota sa mení
náhodnú chybu (X) – spôsobujú ju rušivé vplyvy /veli
iny/ mení sa hodnota aj znamienko. Všeobecne pre celkovú chybu platí potom:
ΔX = o + s + X

Podľa miesta a prí
iny vzniku chýb rozoznávame štyri druhy chýb.

Chyby metódy (spätné pôsobenie meracieho prístroja na objekt (vlastná spotreba)) Vznikajú pôsobením meracieho obvodu resp. meracích prístrojov na objekt merania. Patrí sem predovšetkým vplyv vlastnej spotreby meracích prístrojov. Pri presnejšom posudzovaní mohli by sme zaradiť do tejto skupiny pôsobenie meracích prístrojov aj prostredníctvom ich magnetických a elektrických polí na meraný objekt.
Chyby metódy eliminujeme použitím meracích prístrojov s
o najmenšou spotrebou, rozborom metódy merania a príslušnou úpravou výsledku vzhľadom na vlastnú spotrebu meracích prístrojov. Chyby spôsobené magnetickým resp. elektrickým poľom meracieho prístroja na meraný objekt sú podstatne menšie ako napr. chyby meracích prístrojov a preto ich neuvažujeme.

Chyby experimentátora (spätné pôsobenie obsluhy, zlé odčítavanie) Do tejto skupiny patrí široký sortiment do úvahy prichádzajúcich omylov a nedôsledností zo strany experimentátora, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť výsledok, prípadne ho úplne znehodnotiť. Patrí sem nesprávna voľba meracej metódy, nesprávne zapojenie meracích prístrojov alebo typu meracích prístrojov, použitie nefunk
ného meracieho prístroja (neoverený, bez nastavenia nuly), nesprávne použitie meracích prístrojov (napr. nedodržaná poloha), atď. Druhú podskupinu tvorí nesprávne od
ítanie
(nedôsledné, zaokrúhľovanie, od
ítanie výchylky na stupnici bez zrkadla (paralaxa), nesprávna
interpolácia na stupnici) a napokon patrí sem aj nesprávny výpo
et meranej hodnoty z od
ítanej
výchylky.
Chyby experimentátora eliminujeme odpovedajúcou kvalifikáciou obsluhy a jej motiváciou
( napr. finan
nou ), tak aby zodpovedne a sústredene odborne pracovala.

Chyby meracích prístrojov (rušivé vplyvy vnútorného pôvodu (teplota, elektromagnetické polia), vonkajšie rušivé vplyvy, rušenie prostredníctvom nestability elektrickej siete) Sú to chyby vznikajúce v meracom prístroji. Tieto chyby rozdeľujeme na dve skupiny : Základné chyby sú tie, ktoré merací prístroj vykazuje pri meraní ustálených hodnôt a za referen
ných (výrobcom udaných) vonkajších podmienok.
Doplnkové chyby sú spôsobené vonkajšími rušivými vplyvmi nad referen
nú úroveň.
Pôvod základných chýb je : - v nepresnosti výroby
- v nepresnej kalibrácií
- v pôsobení vnútorných rušivých magnetických a elektrických polí
- v oteplení spôsobenom vlastnou spotrebou prístroja
- v starnutí materiálu sú
iastok (permanentné magnety, odporníky,
pružiny
- v opotrebovaní, alebo preťažení prístroja
- v prívodných vodi
och
U analógových meracích prístrojov (klasických) pôvod chýb ešte je:
-v pôsobení vnútorných rušivých mechanických síl (trenie, lepenie)
U
íslicových meracích prístrojov je pôvod chýb ešte:
- v nespojitosti analógovo-
íslicového prevodu.
Základné chyby navonok reprezentuje udaná presnosť meracieho prístroja – jeho kvalita. Použijeme preto kvalitnejší merací prístroj. (My ako užívatelia nemáme možnosť zasahovať do konštrukcie prístroja.) Zvýšenú presnosť výsledku merania môžeme dosiahnuť viacnásobným meraním (len ak sa jedná o ustálenú hodnotu meranej veli
iny) a vyhodnotením nameraných hodnôt pomocou štatistickej matematiky . Z pohľadu eliminácie tejto chyby je jedno
i meriame sú
asne na viacerých prístrojoch, alebo viackrát meranie opakujeme s jedným prístrojom tej istej presnosti.
Doplnkové chyby eliminujeme rôznym spôsobom podľa ich pôvodu. Podľa úrovne
týchto chýb ich prí
iny delíme do troch skupín :
a) Rušivé vplyvy s veľkým ú
inkom: magnetické pole, elektrické pole, teplota, mechanické
otrasy, ne
istoty.
Eliminácia vplyvu magnetického poľa sa dosahuje pomocou tieniacich krytov. Tieto
môžu byť buď z magneticky dobre vodivého materiálu napr. permaloy (zliatina železa a niklu)
ím
sa magnetické pole vo vnútri podstatne oslabí a to jednosmerné aj striedavé, alebo môžu byť
z elektricky dobre vodivého materiálu (meď, hliník). V druhom prípade v striedavom magnetickom
poli vznikajú v kryte vírivé prúdy, ktoré svojim ú
inkom pôsobia proti prí
ine ich vzniku,
ím sa
striedavé magnetické pole vo vnútri krytu zoslabuje. Elimina
ný ú
inok tienenia sa podstatne zvýši,
ak prístroj alebo len jeho oto
ný systém (hlavná funk
ná
asť) je uložený vo viacnásobnom kryte.
Eliminácia vplyvu elektrického poľa sa dosahuje podobne tieniacim krytom z
elektricky dobre vodivého materiálu ( meď, mosadz, hliník, resp zliatiny železa, výnimo
ne
striebro ). Kryt tvorí ekvipotenciálnu plochu , teda plochu na ktorej je všade rovnaký elektrický
potenciál. Potom v jej vnútri intenzita elektrického poľa bude nulová. Tienenie je ú
inné proti
jednosmernému aj striedavému elektrickému poľu.
Eliminácia vplyvov teploty. Vplyv teploty sa rušivo prejavuje zmenou hodnoty
pasívnych prvkov v prístroji. Eliminácia tohto vplyvu sa dosahuje rôznymi kompenza
nými
zapojeniami týchto prvkov, použitím teplotne málo závislých materiálov, ustálením teploty vo
všetkých sú
iastkach meracieho prístroja (niekedy až po 1 hodine jeho prevádzky).
Eliminácia vplyvu otrasov sa dosahuje odpružením meracieho prístroja od
podkladu (gumové nôžky). Toto odpruženie chráni zároveň prístroj od poškodenia pri jeho
prekladaní a manipulácií s ním.
Eliminácia vplyvu ne
istôt. Rozoznávame dva druhy ne
istôt. Elektricky vodivé pôsobia
rušivo na povrchu elektricky nevodivých
astí, tým že vzájomne spájajú elektricky vodivé
(odkryté) miesta napr. pripojovacie svorky prístroja. Elektricky nevodivé ne
istoty ( napr. prach)
pôsobia rušivo na rozoberateľných spojoch (napr. svorky prístroja). V obidvoch prípadoch ne
istoty
odstránime buď ofukovaním, prachovým štetcom alebo kontakty resp. svorky prípravkom
“Kontox”, liehom, benzínom , na neprístupných miestach v prevedení „ spray“.
b) Rušivé vplyvy s malým ú
inkom : Ovzdušie (jeho vlhkosť, tlak, prúdenie, chemické
zloženie) a žiarenie (svetelné, ultrafialové, röntgenové, rádioaktívne a iné).
Špecifické rušivé vplyvy. Vyskytujú sa len pri elektronických prístrojoch. Patrí sem kolísanie napájacieho napätia a bludné prúdy v prípade, že jednu vstupnú svorku majú uzemnenú.

Chyby v meracom obvode (rušivé veli
iny pôsobiace na merací obvod (vodi
e)) Sú tie, ktoré vznikajú v meracom obvode následkom tzv. rušivých vplyvov, t.j. iných priamo nesledovaných, ale meranú veli
inu ovplyvňujúcich fyzikálnych veli
ín. Patrí sem predovšetkým pôsobenie magnetického
a elektrického poľa, teplota, otrasy, ne
istoty. Zvláštnu pozornosť v obvodoch s malým odporom si
zaslúžia prechodové odpory na rozoberateľných spojoch (svorky, prepína
e), pretože tieto môžu
rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť veli
iny v obvode až po nefunk
nosť príslušného zariadenia.
Hodnota odporu sa môže meniť v rozmedzí 10-1 ÷ 10-4 Ω a závisí na kvalite sty
nej plochy
(rovinatosť, hladkosť), na prítla
nej sile, na oxida
nej vrstve a prípadných ne
istotách.
Chyby meracieho obvodu eliminujeme podobným spôsobom ako v prípade meracieho prístroja. Vo
i ú
inkom magnetického a elektrického poľa sa chránime použitím tienených vodi
ov. Vo
i vplyvom teploty sa chránime kompenza
ným zapojením, ustálením teploty, použitím teplotne málo závislých pasívnych prvkov (napr. z manganínu). V obidvoch s malým jednosmerným napätím vplyv prípadného termonapätia eliminujeme zmenou polarity zdroja a meracích prístrojov v druhom meraní a výsledok stanovíme ako priemer z obidvoch. Ne
istoty odstránime zhodne ako v prípade meracích prístrojov. Rušivý vplyv v prechodových odporoch eliminujeme tým, že použijeme rozoberateľné spoje (vypína
e) s kvalitnými kontaktmi (hladký povrch, materiál: zlato, kadmium, mosadz), s definovanou prítla
nou silou a povrch kontaktov udržujeme v
istote. Eliminácia tohto vplyvu sa dosahuje v niektorých prípadoch štvorvodi
ovým zapojením (meranie malých odporov).

10.Presnosť merania a jej stanovenie.

Kvantitatívne stanovenie presnosti merania je možné vykonať len pri existencií
náhodných chýb v meracom procese t.j. predpokladáme, že omyly a systematické chyby boli úplne
eliminované. Pri ur
ovaní presnosti merania resp. chyby merania môžeme postupovať v podstate
dvoma spôsobmi :
1. Výpo
tom z výrobcom zaru
enej presnosti použitých meracích prístrojov.
Výhody : Možnosť prehľadného a rýchleho porovnania kvality rôznych prístrojov. Medzinárodná normalizácia. Jednoduchá kontrola meracích prístrojov (overovanie). K vyhodnoteniu presnosti merania posta
uje len jedna nameraná hodnota.
Nevýhody: Skuto
ná chyba meracieho prístroja pri dodržiavaní vzťažných podmienok merania je spravidla menšia ako zaru
ovaná výrobcom teda iná. ( Výrobca zaru
uje neprekro
enie maximálnej chyby. ) Pri nedodržaní vzťažných podmienok merania záruka presnosti neplatí. Takto vyjadrená presnosť merania nezahrňuje v sebe pôsobenie rušivých vplyvov na celý merací obvod, v ktorom je ten-ktorý merací prístroj zapojený.
Výrobcom zaru
ovaná presnosť v sebe obsahuje záruky, že absolútna hodnota kombinácie akýchkoľvek systematických a náhodných chýb vnútorného pôvodu neprekro
í danúmedzu v rámci celého rozsahu. Táto záruka však platí len pri dodržaní vzťažných podmienok, ktoré vyjadrujú prípustnú úroveň vonkajších rušivých vplyvov.
Pri analógových meracích prístrojoch sa presnosť vyjadruje triedou presnosti, trieda presnosti je maximálne dovolená (výrobcom zaru
ená) relatívna chyba meracieho prístroja vyjadrená v percentách najvä
šej hodnoty meracieho rozsahu. Trieda presnosti (δtp) je normovaná radou : 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5.
Z triedy presnosti ur
íme maximálnu absolútnu chybu ΔXmx

∆ {X} rsub {mx} = {{δ} rsub {tp} . {X} rsub {r}} over {100}
Xr – maximálna hodnota rozsahu
Maximálna dovolená relatívna chyba jednotlivého merania δx mx

{δ} rsub {x mx} = {{∆X} rsub {mx}} over {X} . 100	{δ} rsub {x mx} ≤3.tp

X – nameraná hodnota
Vidíme, že ak nameraná hodnota sa blíži k nule, maximálne prípustná relatívna chyba bude vzrastať teoreticky do nekone
na. Meranie v blízkosti nuly preto nemá zmysel. Ako ešte prípustná bola stanovená trojnásobná relatívna chyba v porovnaní s triedou presnosti. Z tejto požiadavky vyplynulo tretinové odstupňovanie rozsahov analógových meracích prístrojov (100; 30; 10; 3 ...)
Pri
íslicových meracích prístrojoch je presnosť ur
ená vzťahom pre maximálne prípustnú relatívnu chybu

{δ} rsub {mx} = {δ} rsub {1mx} + {δ} rsub {2mx} . {{X} rsub {r}} over {X}
δ1mx – chyba údaja
δ2mx – chyba rozsahu
Xr – hodnota rozsahu
X – nameraná hodnota
Nakoľko stupnica
íslicového prístroja je v dekadickej
íselnej sústave má prístroj v niektorých prípadoch aj dekadické odstupňovanie rozsahov, v takom prípade môže sa stať, že sme nútení merať v blízkosti desatiny rozsahu. Potom druhý
len vzťahu (5.3) sa zvä
ší skoro desaťkrát a úsudok, že malé hodnoty δ1mx a δ2mx zaru
ujú veľkú presnosť merania bude falošný.
Pri viacerých meracích prístrojoch, merajúcich fyzikálnu veli
inu nepriamo sa maximálne prípustná relatívna chyba ur
í zo vzťahu

X = f(A,B)

{δ} rsub {X mx} = {1} over {X} left lbrace left lline {∂f} over {∂A} {δ} rsub {A mx} .A right rline + left lline {∂f} over {∂B} {δ} rsub {B mx} .B right rline right rbrace

2. Pomocou štatistickej matematiky z hodnôt získaných opakovaním merania za rovnakých podmienok. Stanovenie presnosti merania vyhodnotením nameraných hodnôt pomocou štatistickej
matematiky používa sa v prípade potreby dôslednejšie stanoviť presnosť merania. Je ho možné uplatniť tam, kde je možné meranie viackrát opakovať, alebo merať hodnoty veli
iny sú
asne viacerými meracími prístrojmi.

Stanovenie presnosti merania zo základného súboru ak máme k dispozícii veľký po
et nameraných hodnôt (približne 1000), takýto súbor považujeme z hľadiska štatistickej matematiky za tzv. základný súbor a platí pre neho Gaussov zákon normálneho rozdelenia (GZNR) a to tým presnejšie,
ím sa jedná o menšie náhodné chyby. Vyjadruje hustotu základných chýb.

{f} rsub {(x)} = {h} over {sqrt {π}} . {e} ^ {{-h} ^ {2} {x} ^ {2}}	h= {1} over {{σ} rsub {x} sqrt {2π}}	{σ} rsub {x} = sqrt {{sum from {i=1} to {n} {{left ({x} rsub {i} - {x} rsub {a} right )} ^ {2}}} over {h}}

{x} rsub {a} = {1} over {n} sum from {i=1} to {n} {{x} rsub {i}}	{x} rsub {i} = {X} rsub {i} - {X} rsub {a}

VlastnostiGZNR:
a) Pravdepodobnosť výskytu náhodných chýb je tým vä
šia,
ím je ich hodnota menšia.
Malé chyby sa vyskytujú častejšie ako veľké chyby.
b) Rovnako veľké chyby opa
ného znamienka sa vyskytujú rovnako
asto. (Funkcia je symetrická.)
c) Pravdepodobnosť výskytu náhodnej chyby o hodnote ± σ (tzv. smerodajná odchýlka ) je 0,683 t.j. 68,3 %.
d) Pre pravdepodobnosť 99,7 % pokladanú všeobecne za istotu je potrebné uvažovať
chybu o trojnásobnej hodnote, akú má smerodajná odchýlka a nazývame ju krajná chyba (χ) kappa
ϰ = 3σ pϰ = 0,997

Vzhľadom k uvedeným okolnostiam bude skuto
ná hodnota meranej veli
iny s pravdepodobnosťou 99,7 % sa nachádzať v rozmedzi hodnôt xa ± χ teda :

X = Xa ± ϰ

11.Meranie elektrického napätia.

Elektrické napätie je definované ako rozdiel dvoch potenciálov. Hlavnou jednotkou
elektrického napätia je 1 volt, ktorá je definovaná ako rozdiel potenciálov medzi dvoma koncami
vodi
a, do ktorého stály prúd 1 A dodáva výkon 1 W.
Meracie prístroje ur
ené na priame meranie elektrického napätia sa nazývajú voltmetre,
podľa jeho hlavnej jednotky. V obvode voltmeter zapájame paralelne k objektu, na ktorom
chceme odmerať elektrické napätie. Zapojením voltmetra do elektrického obvodu sa však zmení
(klesne) jeho impedancia, zvýši sa celkový prúd prechádzajúci meraným obvodom o prúd
prechádzajúci voltmetrom. Dôsledkom tejto zmeny je zníženie napätia na meranom objekte, ktorý
predstavuje chybu metódy.
Etalón elektrického napätia vzhľadom ku svojej funkcii má
o najlepšie spĺňať nasledujúce
požiadavky:
1. Časová stálosť elektrického napätia.
2. Malá a presne definovaná závislosť napätia od teploty.
3. Malý vnútorný odpor.
Skupinu klasických etalónov tvoria galvanické
lánky, z nich daným požiadavkám
najlepšie vyhovuje Westonov
lánok. Tvorí ho sklenená zatavená nádoba v tvare písmena H
s chemikáliami.

Vlastnosti:
1. Elektrické napätie
U = 1,01865 pri 20 °C
Jeho nestálosť je cca 1μV/1rok a závisí od
istoty chemikálií a skla. Jednotlivé
lánky majú
napätie podľa certifikátu a vzájomne sa líšia najviac o 100μV.
2. Teplotná závislosť napätia je malá, a je daná Taylorovým rozkladom
Býva udaná tabelárne. Pri najpresnejších meraniach je napriek tomu potrebné niekoľko
hodín pred meraním udržiavať konštantnú teplotu jeho okolia.
3. Vnútorný odpor býva niekoľko sto ohmov a s
asom sa zvä
šuje.
Pri jeho používaní je maximálny zaťažovací prúd 1μA a
lánok sa nikdy nesmie skratovať
ani preklopiť, pretože by sa jeho chemikálie zmiešali a
lánok by bol zni
ený.
Vo všeobecnosti elektrické napätie meriame voltmetrom, ktorý môže byť výchylkový alebo
bez výchylky (kompenza
ný). Voltmeter pripájame k meranému objektu paralelne.
Voľba vhodného voltmetra bude závisieť od požadovanej presnosti merania, od možnosti
zaťaženia meraného objektu, od veľkosti meraného napätia, od úrovne a povahy rušenia, od
dostupnosti meracieho prístroja resp. finan
ných možností objednávateľa merania.

Meranie jednosmerného elektrického napätia

Pripojením výchylkového voltmetra do meracieho obvodu vzniká chyba metódy, ktorá je
spôsobená jeho vlastnou spotrebou a je odvodená pri praktickom meraní.

{δ} rsub {U} =- {∆U} over {U} =- {{R} rsub {i} . {I} rsub {i}} over {U} =- {{R} rsub {i} {U-∆U} over {{R} rsub {V}}} over {U} =- {{R} rsub {i}} over {{R} rsub {V}} left (1+ {δ} rsub {U} right )

{δ} rsub {U} + {δ} rsub {U} {{R} rsub {i}} over {{R} rsub {v}} =- {{R} rsub {i}} over {{R} rsub {v}}	{δ} rsub {U} left ({{R} rsub {i} + {R} rsub {V}} over {{R} rsub {V}} right ) =- {{R} rsub {i}} over {{R} rsub {V}}	{δ} rsub {U} =- {{R} rsub {i}} over {{R} rsub {V} + {R} rsub {i}}

{R} rsub {V} ≥- {R} rsub {i} left ({1} over {{δ} rsub {U}} +1 right )	{R} rsub {i} ≤- {R} rsub {v} {{δ} rsub {U}} over {1+ {δ} rsub {U}}

ΔU – odchýlka merania napätia	δU – relatívna odchýlka merania napätia
Pri meraní jednosmerného napätia môžeme použiť voltmeter fungujúci na kompenza
nom princípe t.j. merané napätie (UX) vykompenzujeme (vyrovnáme) známym (kompenza
ným - UK) . Rovnosť napätí potvrdzuje nulový indikátor (nulový rozdiel medzi nimi).

Potenciometer P je kalibrovaný priamo v jednotkách meraného napätia pre ktoré platí:

{U} rsub {K} = {U} rsub {X} = {R} rsub {K} . {I} rsub {K} = {{R} rsub {K}} over {{R} rsub {N}} . {U} rsub {N}

Nakoľko medzi meraným objektom (UX) a voltmetrom (UK) vo vykompenzovanom stave nepreteká prúd, kompenza
ný voltmeter nemá spotrebu, a preto nespôsobuje chybu metódy. Táto výhoda je však vyslúžená jeho podstatne zložitejšou zostavou oproti výchylkovému voltmetru.
Meranie striedavého elektrického napätia

Pri výbere optimálneho voltmetra na meranie konkrétneho striedavého elektrického napätia
je potrebné okrem hľadísk uplatňovaných pri výbere jednosmerného voltmetra vziať do úvahy aj
ďalšie skuto
nosti.
Pred vlastným meraním musíme vedieť, ktorú z definovaných hodnôt striedavého napätia
chceme merať – efektívnu, strednú alebo maximálnu. Ak to nie je na voltmetri zvlášť vyzna
ené,
znamená to, že meria efektívnu hodnotu. Stupnice voltmetrov sú kalibrované na efektívnu hodnotu
harmonického priebehu.
Okrem odhadovanej amplitúdy musíme mať vedomosti aj o frekvencii meraného napätia, ak
sa nejedná o sieťovú frekvenciu. Frekvencia meraného napätia sa musí nachádzať vo frekven
nom
rozsahu použitého voltmetra.
V prípade, že merané napätie má neharmonický priebeh, tak situácia je najzložitejšia. Na jej
posúdenie sú potrebné širšie vedomosti o meracích prístrojoch. V tomto prípade ostáva nádej, že
situácia bude popísaná v návode na použitie príslušného voltmetra.
Okrem výchylkových voltmetrov môžeme použiť aj striedavé kompenzátory. Dve striedavé
elektrické napätia sú však vykompenzované, ak majú až štyri parametre zhodné:
1. Amplitúdu .
2. Fázu .
3. Frekvenciu.
4. Tvar
asového priebehu.
Kompenzátorom vieme zistiť prvé dva. Ďalšie dva parametre musia byť dané (zaru
ené)
vopred.
Na meranie veľkého striedavého napätia (nad 400V), sa k voltmetrom používajú napäťové
meracie transformátory. Na veľmi vysoké napätie rádovo 100kV elektrostatické voltmetre.