Priemyselné meranie	K T E E M

10.4.Súpis použitých prístrojov a meraných objektov

ST	stabilizátor 12V js., typ MA7812, výrobca Tesla
Zd	regulovateľný jednosmerný stabilizovaný zdroj, SP150 50V/3A, INR 94/09
ČV1	multimeter digitálny, typ UT 33 C, rozsah 20V js., výrobca UNI-T, SRN 1080409042
ČV2	voltmeter číslicový MT100, rozsah 15V js., výrobca Metra, Blansko, INR C-630/84,
A	multimeter digitálny, typ MY-64, rozsah 20A js., ev. č. 69/07, výrobca Ben Electronic
R	odpor regulačný - reostat , 42 ohm, 1,5A, max. 500V, INR N390/72,
v

10.5. Princíp merania a platné vzťahy

Výstupné napätie je stabilizované, preto sa mení len veľmi málo. Z toho dôvodu je nutné ho merať kvalitným číslicovým voltmetrom merajúcim približne na päť platných miest.
Činiteľ napäťovej stabilizácie (ČU) je definovaný ako rozdiel výstupných napätí zodpovedajúci maximálnemu (U21) a minimálnemu (U22) vstupnému napätiu pri nominálnom výstupnom prúde.
Potom platí:

ČU = U21 - U22	U21 ≥12 V

Činiteľ prúdovej stabilizácie (ČI) je definovaný ako rozdiel výstupných napätí pri minimálnom

(U23) a maximálnom (U24) výstupnom prúde, ak vstupné napätie je nominálne. Teda:

ČI = U23 - U24

Všetky predpísané maximálne, nominálne a minimálne hodnoty napätia a prúdu sú udané v katalógu výrobcu.

10.6. Postup pri meraní

Po zapojení meracej zostavy podľa schémy zapojenia (obr.10.1) zistíme charakteristické parametre meraného stabilizátora elektrického napätia. (Rozsah napájacieho napätia, nominálne výstupné napätie, nominálny a maximálny výstupný prúd a nominálne vstupné napätie.)
Postupne zvyšujeme vstupné napätie od nulovej hodnoty, po maximálne povolené, pri nominálnom výstupnom prúde a meriame výstupné napätie. V druhom meraní použijeme
nominálne vstupné napätie a zväčšujeme výstupný prúd na jeho maximálnu hodnotu.

– 68 –

Priemyselné meranie	K T E E M

10.7. Tabuľka nameraných hodnôt

U1 [V]	8	11	13	15	17	20	22	24	26	28
U2 [V]	6,427	9,343	11,426	12,470	12,512	12,583	12,393	12,387	12,418	12,430
Por.č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U2 [V]	12,316	12,276	12,285	12,260	12,223	12,219	12,212	12,207	12,197	12,190
I2 [A]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2

I2n = 0,5 A	U1n = 19 V
U2n = 12 V
U1 = 8 - 28 V	I2mx = 1,2 A

10.8.	Vzor výpočtu

Činiteľ napäťovej stabilizácie - ČU

        ČU = U21 - U22 = 12,470 – 12,430 = 0,04V

      Činiteľ prúdovej stabilizácie - ČI

        ČI = U23 - U24 = 12,316 – 12,207 = 0,109V

Pmax = I2max . U2 = 1,2 . 12,190 = 14,628W

10.9.	Grafické znázornenie nameraných hodnôt

0,5 A
20 V

– 69 –
Priemyselné meranie	K T E E M

11.3. Schéma zapojenia

230 V~

ČMO	Z

Obr.11.1

11.4. Súpis použitých prístrojov a meraných objektov

ČMO	RLCG meter, typ BM595, výrobca Tesla, INR C-2942/90
Z-	rezistor ev.č. R-26614, neznámej hodnoty / kondenzátor č. 1, kapacita 1 uF; kondenzátor č. 2, kapacita 2 uF; / kondenzátor č. 3, kapacita 4 uF; cievka č. 6; cievka č. 7; cievka č. 8

11.5.Princíp merania a platné vzťahy

Ako vyplýva z úvodu, keďže každá súčiastka má svoj odpor, indukčnosť a kapacitu opodstatnene môžeme očakávať, že aj ich náhradné modely budú obsahovať všetky ideálne prvky. Pri praktických riešeniach však nemá zmysel uvažovať ten typ energie a odpovedajúci parameter a teda aj ideálny prvok, kde podiel premenenej energie na celkovej transformovanej energii je zanedbateľne malý napr. menší ako 1 % alebo 0,1 %. To nám umožní podstatne zjednodušiť náhradný model za cenu zanedbateľného zhoršenia presnosti riešenia.

Nakoľko veľkosť premeny elektrickej energie na inú je úmerná príslušnej zložke impedancie a tá v dvoch prípadoch súvisí s frekvenciou elektrického prúdu, pre vyššie frekvencie náhradné modely spravidla obsahujú tri a viac prvkov. Naopak pre nízke frekvencie (napr. sieťová) nám postačujú dvojprvkové modely, ktoré sú:

a) pre rezistor	teda ideálny odpor.

odporu.
b) pre technickú cievku	teda	sériové	zapojenie	indukčnosti	a

– 71 -
Priemyselné meranie	K T E E M

11.7. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt

A)	f = 100Hz;	U = 1V

Por. č.	Názov vzorky	R [Ω]	L [mH]	G [mS]	C [μF]
1	Kondenzátor č.1	-	-	0.0048	1,091
2	Kondenzátor č.2	-	-	0.0086	2,244
3	Kondenzátor č.3	-	-	0,017	4,318
4	Cievka č.6	2042	1871	-	-
5	Cievka č.7	166,54	176,87	-	-
6	Cievka č.8	670,1	664	-	-
7	Rezistor 26614	147,23	0,07	-	-
8	Rezistor 18k Ω	17854	1	-	-
9	Rezistor 27k Ω	24110	1	-	-

B)	f = 100Hz;	U = 1V

	Model →	Sériový		Paralelný		Fázor		Činiteľ
Por. č.	Vzorka ↓	Rs [Ω]	Xs [Ω]	Gp [mS]	Bp [mS]	|Ż| [Ω]	Φ [°]	Q [1]	D[1]
1	Cievka č.7	166,62	113,13	4,153	-2,770	200,2	33,71	0,6688	1,4997
2	Kondenzátor č.3	2,34	-368,8	0,017	2,710	368,9	-89,63	160	0,0062
3	Cievka č.7 + (R)26614	313	111,28	2,828	-1,002	333,1	19,51	0,3544	2,821
4	Rezistor 26614	147,23	0,04	6,792	-0.001845	147,23	0,01	0,0002	3605

11.8. Vzor výpočtu

size 12{G size 8{p}= { {R size 8{s}} over {R rSub { size 8{s} } rSup { size 8{2} } +X rSub { size 8{s} } rSup { size 8{2} } } } = { {"147","23"} over {"147","23" rSup { size 8{2} } +0,"04" rSup { size 8{2} } } } = { {"147","23"} over {"21676","6729"+0,"0016"} } ="0,006792 S " \[ "S," %OMEGA \] } {}

size 12{B size 8{p}= - { {X size 8{s}} over {R rSub { size 8{s} } rSup { size 8{2} } +X rSub { size 8{s} } rSup { size 8{2} } } } = - { {"0,04"} over {"147,23" rSup { size 8{2} } +"0,04" rSup { size 8{2} } } } = - "1,8453" "." "10" rSup { size 8{"-6"} } " S " \[ "S," %OMEGA \] } {}

size 12{R size 8{s}= { {G size 8{p}} over {G rSub { size 8{p} } rSup { size 8{2} } +B rSub { size 8{p} } rSup { size 8{2} } } } = { {"0,006792"} over {"0,006792" rSup { size 8{2} } + \( "-1,8453" "." "10" rSup { size 8{"-6"} } \) rSup { size 8{2} } } } =" 147,23 " %OMEGA " " \[ "S," %OMEGA \] } {}

Činiteľ kvality:	Stratový činiteľ:
size 12{Q=ω "." { {L} over {R} } =ω { {C} over {G} } =2 "." π "." "100" { {0,"00007"} over {"147","23"} } =0,"00029873"} {}	size 12{D= { {1} over {Q} } = { {1} over {0,"00029873"} } ="3347",5} {}

– 74 –

– 75 –
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach

MERANIE ELEKTRICKÝCH VELIČÍN ČÍSLICOVÝM
MULTIMETROM

Ak. rok 2012/2013	Matej GAGYI

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach

MERANIE PARAMETROV PASÍVNEJ ELEKTRICKEJ
SÚČIASTKY
ČÍSLICOVÝM MOSTÍKOM

Ak. rok 2012/2013	Matej GAGYI